GB 4793.1-2007全项检验应送样品及资料清单

- 样机和安全件数量

| 序号 | 部件名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样机（包括主机、电源线、随机文件等） | 网电源设备：主检型号1台，覆盖型号各一台 内部电源设备：主检型号1-2台，覆盖型号各1台 | 样机需要贴铭牌，有完整包装/外包装盒图片。 |
| 2 | 电源变压器 | 3+n只（n：表示次级绕组抽头数） | 其中1只未封装浸漆 |
| 3 | 非金属设备的外壳 | 100mm×100mm×实际厚度或完整部件 |  |
| 4 | 支撑与网电源相连的零部件的绝缘零部件、非金属外壳 | 100mm×100mm×实际厚度或完整部件 | 如有检验报告的可只提供报告 |
| 5 | 初级和次级熔断器 | 各10只 | 同时提交证书 |
| 6 | 过温保护装置 | 1个 | 若有证书应同时提交 |
| 7 | PCB 板的阻燃认证书 | 1份 | 应优于FV-1 |
| 备注： - ① 网电设备，至少多提供一块电源板/适配器，进行破坏试验。 - ② 塑料外壳设备，需提供一块至少10mm*10mm，厚度至少2.5mm的塑料外壳，进行球压试验。 - ③ 仪器内大于0.5A的各个端子, 进行球压试验。 - ④ 提供激光器规格书及认证证书（包括激光扫码枪）。 - ⑤ 提供加热材料规格书、并提供快速加热与降温测试工装。 - ⑥ 温控开关是否自恢复？ （自恢复开关需要测试200次故障温升）。 - ⑦ 提供模拟样机连续以自动运行方式达到典型工作状态所需操作步骤（温升试验需要，此试验需至少进行2小时）。 |  |  |  |

- 资料要求

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随附文件（说明书、技术要求、安装说明书等） | 电子档，纸档2份 |  |
| 2 | 关键元器件资料 | 电子档，纸档2份 | 具体要求见附件2-4 |
| 3 | 铭牌 | 名称，型号，公司信息应正确无误 | 铭牌需上传系统 |
| 4 | 产品标识、标志 | 电子档，纸档2份 | 设备或部件的外部标识和警示应符合相关安全标准要求 |
| 5 | 系列产品需要提供产品差异说明 | 电子档，纸档2份 | 参照附件2-6、附件2-8 |
| 6 | 医疗器械产品电磁兼容型号覆盖申请 | 电子档，纸档2份 | 参照附件2-7 |
| 7 | 产品相关资料：样品的适用范围；样品的工作频率、生理模拟频率和响应时间；样品的信息；样品的构成；样品运行模式；产品电缆信息；样品骚扰源 | 电子档，纸档2份。申请国内注册提供中文版本，申请出口认证提供英文版本。 |  |
| 8 | 承诺书 | 一式2份 | 详见附件2-5 |
| 9 | 电气安全检测和电磁兼容检测样品一致性承诺 | 一式2份 | 附件2-9 |
| 10 | 检测服务合同 | 一式2份 | 详见附件1-1 |
| 11 | 送检资料清单确认表（IVD设备） | 一式2份 | 详见附件1-5 |
| 备注： - 产品的预期用途说明、组成、安装图、工作原理说明、线路图、电气绝缘图等有助于了解设备特征的资料，其中网电源部分和应用部分相连的电气部分最好有详细的电路图。对设备在单一故障时起保护作用的部件应做出详细说明； - 网电源部分、应用部分和其他对保证设备的安全起到重要作用的任何元器件应作为关键元器件，安全关键元器件应提供电气安全认证证书，电源线、电源插头、电源连接器、熔断器、熔断器座、滤波器、电源开关、开关电源、电机、电池、内部网电源电线、热保护装置、过压安全装置等元器件的相关安全标准证书； - 有电源变压器的，提供变压器的结构图、电气图和电气参数（初级、次级的额定电压、额定电流，熔断器、过电流释放器、热断路器等保护装置的型号/规格和电气绝缘要求等）； - 所提供的纸质版资料须加盖企业章及骑缝章。 |  |  |  |

- 其它资料

需要提供安全认证证书的部件包括：

- 用于保护导体的连接器（插头、插座、耦合器）（应符合GB/T11918、GB/T11919）

- 印制电路板涂层（材料GB11020、涂层IEC60664-3）

- 电源线（GB5013或GB5023）

- 电源线连接器（GB17465、GB15934）

- 开关或断路器（GB14048.1、GB14048.3）

- 显像管

- 绝缘导线的可燃性等级（GB/T11020）

- 绕组绝缘等级（GB/T11021）

- 液体制冷系统的零部件（GB4706）

- 液体过压安全装置（GB/T12241）

- 涉及安全的元器件