## 测试用例
软件测试用例
记录编号：
测试用例 编号 | 需求规格说明章节 | 测试用例标题 | 测试类别 | 测试类别-子特性 | 预置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果
A1 | 2.2.3授权与登录 | 登录界面 | 功能性 | 适合性 | 已注册账号和密码 账号:1 密码:1 | 账号登录界面，输入非注册账号和正确密码 账号:2 密码:1 点击“登录”按钮 | 账号:2 密码:1 | 提示“用户名或密码错误”
A2 | 2.2.4.1数据管理界面 | 主界面 | 易用性 | 用户差错防御 | 已成功登录软件，数据已导入软件 | 在软件主界面，选择一条数据，点击删除 | / | 弹出提示框：是否删除监护单
A3 | 2.2.2安装与卸载 2.3.3、兼容性 2.3.6、可移植性 | win10环境安装 | 可移植性 | 易安装性 | 最低配置win10电脑 软件安装包 | 1、扫描二维码下载安装包，按照安装步骤安装，查看是否可以安装成功 2、在win10最低配置电脑上，进行上述测试 | / | 1、查看是否可以进行用户登录 2、界面显示完整，无显示不全的情况
A4 | 2.2.2安装与卸载 2.3.3、兼容性 2.3.6、可移植性 | win10环境下打印测试 | 兼容性 | 互操作性 | 已成功登录软件 | 1、进入模板界面，在波形界面，右击选择打印 2、进入打印界面，选择打印 5、打印增益10mm/mV、走纸速度25mm/s、打印时间30s、打印导联I，然后选择打印 | / | 正确打印心电图数据
A5 | 2.3.8、可靠性 | 数据恢复测试 | 可靠性 | 易恢复性 | 软件中有多条用户信息 | 卸载软件，然后重新安装，查看用户数据是否还存在 | / | 卸载软件，重新安装并登录软件，用户数据还存在
A6 | 2.3.2、性能效率 | 读取数据时长 | 性能效率 | 时间特性 | 已采集24小时数据 | 打开软件，点击数据读取，导入24小时数据，软件响应时间不超过100秒 点击“上传”24小时数据，开始计时，显示上传成功停止，软件响应时间应不超过100秒 | 24h数据 | 数据导入软件的时间不超过100秒
A7 | 2.3.7、可维护性 2.3.8、可靠性 | 软件日志 | 可维护性 | 易分析性 | 已安装软件 | 1、打开、关闭软件 2、在软件安装目录文件夹下，确认是否有日志文件产生 | / | 在软件安装目录文件夹下，有软件日志产生